## NIEPEWNOŚĆ CAŁKOWITA Fe
ARKUSZ PRZEZNACZONY DO WYZNACZANIA NIEPEWNOŚCI ROZSZERZONEJ WYNIKU ŻELAZA OZNACZANEGO METODĄ SPEKTROMETRYCZNĄ
Podstawa opracowania |  | PN-ISO 6332:2001 |  | Jakość wody. Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna Z 1,10 -fenantroliną
Przewodnik EURACHEM/CITAC Wyrażanie niepewności Pomiaru Analitycznego.Wydanie 2
Dane do wyznaczenia wartości niepewności standardowej wielkości co
Nachylenie prostej B1 | Wyraz wolny Bo | Resztkowe odchylenie standardowe S | Sxx = S(cj-cśr)^2 | Współczynnik korelacji r | Liczba pomiarów do kalibracji | Wartośc średnia cśr.
0.97788 | -0.0084522 | 0.0040089 | 1.4421 | 0.99989 | 21 | 0.23143 | UWAGA: | Dane wprowadza się do komórek zaznaczonych kolorem zielonym
Komórki oznaczone kolorem żółtym zawierają formuły
nr zakresu | Zakres stężenia mg/l |  | Zmierzona wartość absorbancji w próbach po odjęciu ślepej próby | Liczba pomiarów w serii | Stężenie w próbach obliczone na podstawie parmetrów krzywej regresji | Niepewność składowa odzwierciedlająca niepewność wyniku z dopasowania krzywej regresji |  | Niepewność standardowa powtarzalności | Niepewność względna współczynnika korygującego powtarzalności | Niepewność względna współczynnika korygującego stężenia roztworów wzorcowych | Liczba stopni swobody | WIELKOŚCI WYJŚCIOWE
| dolny | górny | Ar | n | Co=(Ar-Bo)/B1 mg/l | u(Co) mg/l | u(Co) /Co | u(powt) A | u(Fp) | u(Fc) | n | wynik badania y mg/l | niepewność standardowa uc(y) mg/l | względna niepewność standardowa uc(y)/y | Niepewność rozszerzona przy p=0,95 U(y) mg/l | współczynnik zmienności %CV
1 | 0.02 | 0.06 | 0.030039 | 12 | 0.039362 | 0.001622 | 0.041206 | 0.00082301 | 0.027398 | 0.0061893 | 11 | 0.039362 | 0.0019629 | 0.049869 | 0.004 | 9.9738
2 | 0.061 | 0.1 | 0.086106 | 12 | 0.096697 | 0.0015532 | 0.016062 | 0.0028106 | 0.032641 | 0.0062922 | 11 | 0.096697 | 0.00357 | 0.03692 | 0.008 | 7.3839
3 | 0.11 | 0.4 | 0.36937 | 12 | 0.38637 | 0.001575 | 0.0040764 | 0.0018392 | 0.0049791 | 0.006048 | 11 | 0.38637 | 0.003412 | 0.008831 | 0.01 | 1.7662
4 | 0.41 | 0.8 | 0.74411 | 12 | 0.76958 | 0.0023614 | 0.0030684 | 0.0013309 | 0.0017886 | 0.0055339 | 11 | 0.76958 | 0.0050604 | 0.0065755 | 0.02 | 1.3151
Arkusz Kragtena |  | ZAKRES 1 | 0,020-0,060 mg/l |  |  | Arkusz Kragtena |  | ZAKRES 2 | 0,061-0,100 mg/l |  |  | Arkusz Kragtena |  | ZAKRES 3 | 0,11-0,40 mg/l
|  | Co mg/l | u(Fp) | u(Fc) |  |  |  | Co mg/l | u(Fp) | u(Fc) |  |  |  | Co mg/l | u(F p) | u(Fc)
Wartość |  | 0.039362 | 1 | 1 |  | Wartość |  | 0.096697 | 1 | 1 |  | Wartość |  | 0.38637 | 1 | 1
Niepewność standardowa |  | 0.001622 | 0.027398 | 0.0061893 |  | Niepewność standardowa |  | 0.0015532 | 0.032641 | 0.0062922 |  | Niepewność standardowa |  | 0.001575 | 0.0049791 | 0.0062922
Co mg/l | 0.039362 | 0.040984 | 0.039362 | 0.039362 |  | Co mg/l | 0.096697 | 0.09825 | 0.096697 | 0.096697 |  | Co mg/l | 0.38637 | 0.38795 | 0.38637 | 0.38637
u(Fp) | 1 | 1 | 1.0274 | 1 |  | u(Fp) | 1 | 1 | 1.0326 | 1 |  | u(F p) | 1 | 1 | 1.005 | 1
u(Fc) | 1 | 1 | 1 | 1.0062 |  | u(Fc) | 1 | 1 | 1 | 1.0063 |  | u(Fc) | 1 | 1 | 1 | 1.0063
y | 0.039362 | 0.040984 | 0.040441 | 0.039606 |  | y | 0.096697 | 0.09825 | 0.099853 | 0.097305 |  | y | 0.38637 | 0.38795 | 0.3883 | 0.3888
u(yixi) |  | 0.001622 | 0.0010784 | 0.00024363 |  | u(yixi) |  | 0.0015532 | 0.0031563 | 0.00060843 |  | u(yixi) |  | 0.001575 | 0.0019238 | 0.0024311
u(y)^2,(y,xi)^2 | 3.8532e-06 | 2.6308e-06 | 1.163e-06 | 5.9354e-08 |  | u(y)^2,(y,xi)^2 | 1.2745e-05 | 2.4124e-06 | 9.9624e-06 | 3.7019e-07 |  | u(y)^2,(y,xi)^2 | 1.2092e-05 | 2.4806e-06 | 3.701e-06 | 5.9103e-06
uc(y) | 0.0019629 | U(y)0,95 | 0.004 | mg/l |  | uc(y) | 0.00357 | U(y)0,95 | 0.008 | mg/l |  | uc(y) | 0.0034773 | U(y)0,95 | 0.01 | mg/l
Udział niepewności składowych 0.002- 0.006 mg/l Fe | [5 empty] | Udział niepewności składowych 0.061- 0.100 mg/l Fe | [5 empty] | Udział niepewności składowych 0.11- 0.40 mg/l Fe
u(Co) | 0.001622 | mg/l |  |  |  | u(Co) | 0.0015532 | mg/l |  |  |  | u(Co) | 0.001575 | mg/l
u(Fp) | 0.0010784 |  |  |  |  | u(Fp) | 0.0031563 |  |  |  |  | u(F p) | 0.0019238
u(Fc) | 0.00024363 |  |  |  |  | u(Fc) | 0.00060843 |  |  |  |  | u(Fc) | 0.0024311
uc(y) | 0.0019629 |  |  |  |  | uc(y) | 0.00357 |  |  |  |  | uc(y) | 0.0034773
U0,95(y) | 0.0039259 |  |  |  |  | U0,95(y) | 0.00714 |  |  |  |  | U0,95(y) | 0.0069547
y | 0.039362 |  |  |  |  | y | 0.096697 |  |  |  |  | y | 0.38637
Arkusz Kragtena |  |  | ZAKRES 4 | 0,41-0,80 mg/l
Udział niepewności składowych 0.41- 0.60 mg/l Fe
|  | Co mg/l | u(F p) | u(Fc) |  | u(Co) | 0.0023614 | mg/l
Wartość |  | 0.76958 | 1 | 1 |  | u(F p) | 0.0013765
Niepewność standardowa |  | 0.0023614 | 0.0017886 | 0.0055339 |  | u(Fc) | 0.0042588
[6 empty] | uc(y) | 0.0050604
Co mg/l | 0.76958 | 0.77194 | 0.76958 | 0.76958 |  | U0,95(y) | 0.010121
u(F p) | 1 | 1 | 1.0018 | 1 |  | y | 0.76958
u(Fc) | 1 | 1 | 1 | 1.0055
y | 0.76958 | 0.77194 | 0.77096 | 0.77384
u(yixi) |  | 0.0023614 | 0.0013765 | 0.0042588
u(y)^2,(y,xi)^2 | 2.5608e-05 | 5.5761e-06 | 1.8947e-06 | 1.8137e-05
uc(y) | 0.0050604 | U(y)0,95 | 0.02 | mg/l

## PARAMETRY KRZYWEJ KALIBRACJI Fe
ARKUSZ PRZEZNACZONY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ KALIBRACJI
Parametry krzywej kalibracji żelaza
Nachylenie prostej B1 | Wyraz wolny Bo | Odchylenie standardowe s B1 | Odchylenie standardowe s Bo | Resztkowe odchylenie standardowe S | Sxx S(cj-c śr)^2 | Współczynnik korelacji r
0.97788 | -0.0084522 | 0.0033383 | 0.00117 | 0.0040089 | 1.4421 | 0.99989
UWAGA: W komórki zaznaczone zielonym kolorem wprowadza się wyniki kalibracji Xi - wartości wzorców Yi - Absorbancja
lp | Xi ci nomin | Yi absorbancja | kwadrXi | kwadrYi | Xi*Yi | B1*xi i+Bo | Yi-(B1*xi+Bo) | kwadrat różnicy | (xi-cśr)^2
1 | 0.02 | 0.014 | 0.0004 | 0.000196 | 0.00028 | 0.011105 | 0.0028946 | 8.3789e-06 | 0.044702
2 | 0.02 | 0.015 | 0.0004 | 0.000225 | 0.0003 | 0.011105 | 0.0038946 | 1.5168e-05 | 0.044702
3 | 0.02 | 0.015 | 0.0004 | 0.000225 | 0.0003 | 0.011105 | 0.0038946 | 1.5168e-05 | 0.044702
4 | 0.04 | 0.03 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0012 | 0.030663 | -0.00066297 | 4.3953e-07 | 0.036645
5 | 0.04 | 0.032 | 0.0016 | 0.001024 | 0.00128 | 0.030663 | 0.001337 | 1.7876e-06 | 0.036645
6 | 0.04 | 0.031 | 0.0016 | 0.000961 | 0.00124 | 0.030663 | 0.00033703 | 1.1359e-07 | 0.036645
7 | 0.06 | 0.05 | 0.0036 | 0.0025 | 0.003 | 0.050221 | -0.00022057 | 4.8652e-08 | 0.029388
8 | 0.06 | 0.053 | 0.0036 | 0.002809 | 0.00318 | 0.050221 | 0.0027794 | 7.7252e-06 | 0.029388
9 | 0.06 | 0.056 | 0.0036 | 0.003136 | 0.00336 | 0.050221 | 0.0057794 | 3.3402e-05 | 0.029388
10 | 0.1 | 0.082 | 0.01 | 0.006724 | 0.0082 | 0.089336 | -0.0073358 | 5.3814e-05 | 0.017273
11 | 0.1 | 0.087 | 0.01 | 0.007569 | 0.0087 | 0.089336 | -0.0023358 | 5.4558e-06 | 0.017273
12 | 0.1 | 0.081 | 0.01 | 0.006561 | 0.0081 | 0.089336 | -0.0083358 | 6.9485e-05 | 0.017273
13 | 0.2 | 0.191 | 0.04 | 0.036481 | 0.0382 | 0.18712 | 0.0038762 | 1.5025e-05 | 0.00098776
14 | 0.2 | 0.189 | 0.04 | 0.035721 | 0.0378 | 0.18712 | 0.0018762 | 3.5202e-06 | 0.00098776
15 | 0.2 | 0.183 | 0.04 | 0.033489 | 0.0366 | 0.18712 | -0.0041238 | 1.7005e-05 | 0.00098776
16 | 0.4 | 0.382 | 0.16 | 0.14592 | 0.1528 | 0.3827 | -0.00069977 | 4.8968e-07 | 0.028416
17 | 0.4 | 0.377 | 0.16 | 0.14213 | 0.1508 | 0.3827 | -0.0056998 | 3.2487e-05 | 0.028416
18 | 0.4 | 0.38 | 0.16 | 0.1444 | 0.152 | 0.3827 | -0.0026998 | 7.2888e-06 | 0.028416
19 | 0.8 | 0.778 | 0.64 | 0.60528 | 0.6224 | 0.77385 | 0.0041482 | 1.7208e-05 | 0.32327
20 | 0.8 | 0.775 | 0.64 | 0.60062 | 0.62 | 0.77385 | 0.0011482 | 1.3184e-06 | 0.32327
21 | 0.8 | 0.774 | 0.64 | 0.59908 | 0.6192 | 0.77385 | 0.00014823 | 2.1972e-08 | 0.32327
licz.poziom.-k | 7 | [7 empty] | 1.4421
licz.powt.-n | 3
liczba pozycji-N | 21
sumaXi | 4.86
sumaYi | 4.575
sumkwadrXi | 2.5668
skwadrYi | 2.376
suXi*Yi | 2.4689
kwsuXi | 23.6196
kwsuYi | 20.9306
n*skwXi | 53.9028
n*suXi*Yi | 51.8477 | [6 empty] | Wynik sprawdzenia obliczeń
| 29.6132 | s kwadr różn. | 0.00030535 |  |  |  |  | funkcja REGLIN P
| 30.2832 | war resztowa S^2 | 1.6071e-05 |  |  |  |  | 0.97788 | -0.0084515
nachylenie B1 | 0.97788 | resztk.odch.st. S | 0.0040089 |  |  |  |  | 0.0033383 | 0.0011671
c śr | 0.23143 | sB1 | 0.0033383 |  |  |  |  | 0.99978 | 0.0040089
absorbancja śr | 0.21786 | sBo | 0.00117 |  |  |  |  | 85803.5292 | 19
wyraz wolny Bo | -0.0084522 | [6 empty] | 1.379 | 0.00030535