## Arkusz1
0 | 500
1 | 500 | 1 | 503 | 488 | 518
2 | 500 | 2 | 491 | 475 | 507
3 | 500 | 3 | 520 | 505 | 535
4 | 500 | 4 | 480 | 465 | 495
5 | 500

## Arkusz2
|  | Em=91 lx | Em=157 lx | Em=190 lx | Em=503 lx
powtarzalność | u(Ep) | 6.1121 | 1.7511 | 2.1727 | 1.6605
rozdzielczość | u(Dr) | 0.028902 | 0.028902 | 0.028902 | 0.28902
wzorcowanie | u(DE) | 0.75 | 1.35 | 1.5 | 7.5
wartość poprawki | DE | 2.7 | 4.8 | 0 | 1
niepewność złożona | u(Em) | 6.7239 | 5.2848 | 2.6403 | 7.7518

## NIEP ZŁOŻONA
SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKU POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
Badanie natężenia oświetlenia wg |  |  | PN- EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Zakres badania: |  |  | 20 -1000 | lx | Luksomierz |  | nr fabr
Wielkość wyjściowa |  | Em=Ep+DE
Em | Natężenie oświetlenia |  |  |  | lx
Ep | Wynik natężenia odczytany z luksomierza |  |  |  | lx
DE | Wartość poprawki wg świadectwa wzorcowania |  |  |  | lx
Niepewność złożoną uc(E) oblicza się z wyrażenia:
Niepewności składowe:
u(Ep) | niepewność standardowa powtarzalności pomiarów rutynowych
u(Dr) | niepewność standardowa związana z czułością luksomierza
u(DE) | niepewność standardowa wzorcowania luksomierza
DE | wartość poprawki wg świadectwa wzorcowania
Dane źródłowe: Świadectwo wzorowania Nr:
zakres pomiarowy | symbol niepewności | estymata wielkości [Lx} | wartość liczbowa błędu [Lx] | n | niepewność standardowa [Lx] | rozkład prawdopod. | stopnie swobody | t(n) | niepewn. rozszerz. przy p=0,95 [lx] | niepew. względn. [%]
20-100 lx] | E p | 90.65 | 27.3 | 20 | 6.1045 | t-Studenta | 19
| Dr | 0 | 0.1 |  | 0.028902 | prostokątny
| DE | -2.7 | 1.5 |  | 0.75 | normalny
|  | 90.65 |  |  | 6.717 | t-Studenta | 19 | 2.093 | 14.0588 | 15.5089
| Najlepsza zdolność pomiarowa dla przedziału ufności |  |  |  | p=0.95 | 5.4927 | [Lx}
101-180[lx] | E p | 157.4545 | 8.2 | 22 | 1.7482 | t-Studenta | 21
| Dr | 0 | 0.1 |  | 0.028902 | prostokątny
| DE | -4.8 | 2.7 |  | 1.35 | normalny
|  | 157.4545 |  |  | 5.2839 | t-Studenta | 21 | 2.0796 | 10.9885 | 6.9788
| Najlepsza zdolność pomiarowa dla przedziału ufności |  |  |  | p=0.95 | 9.7732 | [Lx}
181-200[lx] | E p | 190.1818 | 10.2 | 22 | 2.1746 | t-Studenta | 21
| Dr | 0 | 0.1 |  | 0.028902 | prostokątny
| DE | 0 | 3 |  | 1.5 | normalny
|  | 190.1818 |  |  | 2.642 | t-Studenta | 21 | 2.0796 | 5.4942 | 2.8889
| Najlepsza zdolność pomiarowa dla przedziału ufności |  |  |  | p=0.95 | 2.9405 | [Lx}
201-1000[lx] | E p | 503 | 6.8 | 17 | 1.6492 | t-Studenta | 16
| Dr | 0 | 1 |  | 0.28902 | prostokątny
| DE | 1 | 15 |  | 7.5 | normalny
|  | 503 |  |  | 7.7494 | t-Studenta | 16 | 2.1199 | 16.428 | 3.266
| Najlepsza zdolność pomiarowa dla przedziału ufności |  |  |  | p=0.95 | 14.8409 | [Lx}
201-1000[lx] | E p | 491.25 | 11.8 | 19 | 2.7071 | t-Studenta | 18
| Dr | 0 | 1 |  | 0.28902 | prostokątny
| DE | 1 | 15 |  | 7.5 | normalny
|  | 491.25 |  |  | 8.0413 | t-Studenta | 18 | 2.1009 | 16.8941 | 3.439
| Najlepsza zdolność pomiarowa dla przedziału ufności |  |  |  | p=0.95 | 14.8409 | [Lx}
201-1000[lx] | E p | 520 | 7.9 | 17 | 1.916 | t-Studenta | 16
| Dr | 0 | 1 |  | 0.28902 | prostokątny
| DE | 1 | 15 |  | 7.5 | normalny
|  | 520 |  |  | 7.8106 | t-Studenta | 16 | 2.1199 | 16.5576 | 3.1842
| Najlepsza zdolność pomiarowa dla przedziału ufności |  |  |  | p=0.95 | 14.8409 | [Lx}
201-1000[lx] | E p | 480 | 6.5 | 17 | 1.5765 | t-Studenta | 16
| Dr | 0 | 1 |  | 0.28902 | prostokątny
| DE | 1 | 15 |  | 7.5 | normalny
|  | 480 |  |  | 7.7343 | t-Studenta | 16 | 2.1199 | 16.3959 | 3.4158
| Najlepsza zdolność pomiarowa dla przedziału ufności |  |  |  | p=0.95 | 14.8409 | [Lx}