## wykresy
wykres 1
parametr statyst. | wartość dopuszczalna | wartość wyznaczona | wartość nominalna
poprawność | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | 0.1 | NTU
| 0.025 | 0.009
| nie więcej od [ NTU] | [NTU] | 1 |  |  |  |  | wykres1
| 0.25 | 0.05
precyzja | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | 0.1
| 0.025 | 0.005
| nie więcej od [ NTU] | [NTU] | 1
| 0.25 | 0.01
wykrywalność | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | [5 empty] | a
| 0.02 | 0.02 | 0.08
wykres 2
| u1 | u2 | u3 | u4 | u5 | uc(y) | U(y)
zakres 1 | 0.019499 | 0.0050149 | 0.020451 | 0.0048263 | 0.0027308 | 0.029229 | 0.058
wykres 2

## wyniki walidacji
Uwaga:komórki zaznaczone kolorem żółtym zawierają formuły
| RAPORT Z WALIDACJI METODY: |  | Oznaczanie mętności wody wg PN-EN ISO 7027 Zakres badania 0,02 -1.0 NTU
1. i 2. | Zestawienie wymagań i wartości parametrów statystycznych wyznaczonych w procesie walidacji
| Cecha charakterystyczna metody | Nazwa parametru statystycznego | Wymagania |  | Wartości wyznaczone w procesie walidacji | Wynik walid. | Dane dotyczące określenia wymagań | Podstawa określenia parametrów statystycznych | Rodzaj badania i obiekt badania | Wartośc nominalna próby [NTU]
symbol
| poprawność | stopień zgodności między średnią otrzymaną z wielu wyników badania a prawdziwą wartością materiału odniesienia | Nie więcej od 25% wartości | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | + | Rozporządzenie Ministra.Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r | Rozporządzenie Ministra.Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r oraz PN ISO 5725-2 | Kilkakrotne badanie materiału odniesienia | 0.1
|  |  |  | 0.025 | 0.009
|  |  |  | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | + |  |  |  | 1
|  | D |  | 0.25 | 0.05
| precyzja | odchylenie standardowe precyzji pośredniej |  | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | + |  |  | Kilkakrotne badanie materiału odniesienia | 0.1
|  |  |  | 0.025 | 0.005
|  |  |  | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | + |  |  |  | 1
|  |  |  | 0.25 | 0.01
| wykrywalność | granica wykrywalności -najmniejsza wartość mętności jaką można wykryć jakościowo |  | nie więcej od [ NTU] | [NTU] | + |  |  | Kilkakrotne badanie próby o niskiej mętności | 0.08
|  |  |  | 0.02 | 0.02
| niepewność rozszerzona wyniku oznaczenia przy p=0.95 | [NTU] | 0.058 | CV % | 12 | podstawa szacowania niepewności: Materiały szkoleniowe PROLAB NCH |  |  | Kilkakrotne badanie materiału odniesienia i prób rutynowych | 0.52
3. | OCENA SKUTKÓW WALIDACJI METODY
3.1 | Poprawność metody jest potwierdzona
Miarą poprawności metody jest D- różnica między uśrednionym wynikiem badania a wartością materiału odniesienia.
Wartość tej różnicy nie powinna przekraczać 25% wartości .
3.2 | Precyzja metody jest potwierdzona
Miarą precyzji jest sr- odchylenie standardowe powtarzalności wyniku pomiaru materiału odniesienia.
Odchylenie standardowe nie powinno przekraczać 25 % wartości.
3.3 | Wykrywalność metody jest dostateczna
Miarą wykrywalności metody jest granica wykrywalności -trzykrotna wartość odchylenia standardowego wyniku w próbie o niskiej mętności.
Wyznaczona wartość nie powinna przekraczać 25 % wyniku mętności próby.
4. | Potwierdzenie walidacji
WYNIKI WALIDACJI UPRAWNIAJĄ DO STWIERDZENIA , ŻE METODA- OZNACZANIE MĘTNOŚCI WODY wg PN- EN ISO 7027 SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r I MOŻE BYĆ STOSOWANA W ZAKRESIE 0,02 - 1.0 NTU przy zachowaniu określonych warunków brzegowych
Data i podpis Kierownika Laboratorium
5. | Dokumenty związane
3.1 | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
3.2 | PN-EN ISO 7027 2003 |  | Jakość wody. Oznaczanie mętności
3.3 | PN-ISO 5725-2 |  | Dokładność(poprawność i precyzja)metod pomiarowych i wyników pomiarów
3.4 | Materiały szkoleniowe PROLAB NCH |  | Niepewność pomiarów w analizie chemicznej |  |  | dr J. Izydorczyk
3.5 | PN- EN ISO 5725-3 Dokładność(poprawność i precyzja)metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 3 Pośrednie miary precyzji metody pomiarowej
6. | Zapisy
4.1 | Arkusze kalkulacyjne: poprawność, precyzja, wykrywalność, niepewność wyniku pomiarów
4.2 | Wyniki pomiarów zastosowane w walidacji metody